附件1：

技术参数（实质性要求）

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V型持针钳 | φ5*330 | 5 | 把 | 3080 | 15400 | 1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Φ3、Φ5，工作长度180-450mm。 3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合。 4.手柄有O型、V型和枪型等，其中枪型手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高。 5.O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 |
| 单极电凝钩 | φ5*330 | 20 | 支 | 1485 | 29700 | 1.单极电凝（钩、棒、铲、针）头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3和Ф5两种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状包括钩状、棒状、铲状、刀状以及针状，满足手术中各种的需求。 4.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。 5.简易款可搭配一次性电刀笔手柄，可手控操作。 |
| 弯分离钳 | φ5*330 | 20 | 把 | 1980 | 39600 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。 4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 8.滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效。 |
| 弯剪刀 | φ5*330 | 20 | 把 | 1980 | 39600 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 4.根据头部形状可分为直头，弯头，钩和翘头等，根据钳头张开方式又可分为双动和单动两种，完全满足操作者的多种需求。 5.头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6.钳头张开角度不小于30°。 7.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 8.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 9.滑槽款剪刀裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 |
| 密封帽 | φ5 | 100 | 个 | 11 | 1100 | / |
| 胆道镜抓取钳 | φ10*330 | 2 | 把 | 4730 | 9460 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状多种多样，囊括上百种钳头，全满足操作者的多种需求。 胆道镜抓取钳，头部装有软保护套，夹持胆道镜时可以保护镜子不受损伤；滑槽结构的抓钳，达到高绝缘的效果；特制的肠钳，夹持肠管时钳头紧贴组织，不滑脱。 4.钳头张开角度大于等于50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 |
| 合计 |  |  |  |  | 134860 |  |

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 限价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日