## 包2
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | Y型连接器组件 | 个 | 165 | 1.本产品适用于在血管介入手术中，在体外帮助导引导丝等器械进入人体； 2.与临床要求匹配； 3.该产品组件包括Y型连接器（按压式及旋转式）、扭转器、塑形器。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌；
2 | 导丝1 | 根 | 550 | 4.亲水导丝； 5.该产品用于血管造影术，用于外周血管内的导入和定位导管和介入器械。亲水涂层导丝有150cm、180cm、260cm长度，包装能有专门的扭控器，方便术者操作，包含普通和加硬； 6.与临床要求匹配； 7.该产品芯丝由镍钛合金材料制成，整体涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3 | 导丝2 | 根 | 720 | 8.该产品用于血管造影术，用于外周血管内的导入和定位导管和介入器械。亲水涂层导丝有150cm、180cm、260cm长度，包装能有专门的扭控器，方便术者操作。带双亲水涂层。 9.与临床要求匹配。 10.该产品芯丝由镍钛合金材料制成，整体涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4 | 导管鞘及穿刺套件 | 个 | 170 | 11.导管鞘及穿刺套件有助于血管内器械的经皮进入。适用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术。 12.与临床要求匹配。
5 | 压迫止血器 | 个 | 600 | 13.用于血管介入穿刺后创口压迫止血。 14.与临床要求匹配。
6 | 造影导管1 | 根 | 180 | 15.该产品用于将不透射线的造影剂传输到血管系统内的预定位置上。型号齐全，管子表面有清水涂层。 16.与临床要求匹配。 17.由聚亚胺酯、聚酰胺等材料制成。涂层材料为MDX(氨基硅油硅氧烷)。
7 | 造影导管2 | 根 | 600 | 18.该产品用于将不透射线的造影剂传输到血管系统内的预定位置上。型号齐全，管子表面有清水涂层。 19.与临床要求匹配。 20.由聚亚胺酯、聚酰胺等材料制成。涂层材料为MDX(氨基硅油硅氧烷)。 21.导管外径：4F/5F，有效长度：≥80cm，头端类型：椎动脉型、猪尾型...
8 | 一次性使用高压造影注射器及附件1 | 套 | 100 | 22.单通连接管（耐压1200psi）； 23.本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 24.与临床要求匹配。
9 | 一次性使用高压造影注射器及附件2 | 套 | 90 | 25.150ml 单筒，不带附件； 26.本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 27.与临床要求匹配。
10 | 一次性使用介入手术包 | 个 | 270 | 28.供医疗机构介入手术时使用。基本配置:一次性无菌手术衣、一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置:医用脱脂纱布块、一次性医用垫、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、一次性使用配药用注射器、无菌敷贴、医用棉球、肾形盘、药碗、塑料杯、托盘、一次性使用无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带、纱布绷带剪、一次性使用手术钳、夹子;
11 | 右股动脉电子压迫止血器 | 个 | 950 | 29.由主体、电子调压系统、固定带、硅胶压迫垫（无菌提供）、舒压板组成。
12 | 连通板 | 个 | 60 | 30.该产品由基座、开关、内/外圆锥锁定接头、及延长管等组成。基座、内/外圆锥锁定接头的材料为聚碳酸酯，开关的材料为聚甲醛，延长管的材料为聚氯乙烯。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
13 | 成篮用可解脱弹簧圈 | 个 | 18000 | 31.用于颅内动脉瘤栓塞，同时也可用于其他神经脉管畸形引起的栓塞，预制型3D成篮，例如动静脉畸形； 32.与临床要求匹配。
14 | 可解脱弹簧圈1 | 个 | 7400 | 33.用于颅内动脉瘤栓塞，同时也可用于其他神经脉管畸形引起的栓塞，随机转点2D/3D,直径1mm-25mm，例如动静脉畸形。与临床要求匹配。
15 | 可解脱弹簧圈2 | 个 | 15500 | 34.该产品由弹簧圈、推送杆和导入套管构成。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成。推送杆由305不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。导入套管内层由高密度聚乙烯组成，外层由聚丙烯组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于颅内动脉瘤以及其他神经血管畸形如动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞治疗，同时也适用于外周血管的动脉及静脉栓塞治疗。
16 | 可解脱弹簧圈3 | 个 | 9600 | 35.该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢组成。输送系统传送金属丝由304不锈钢制成，内套管和外套管由PTFE制成，远端有铂钨合金不透射线标记线圈。该产品经环氧乙烷灭菌，仅一次性使用。适用于颅内动脉瘤的血管内栓塞，同时也适用于其他神经血管畸形的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉瘘管。该产品还适用于外周血管系统的动脉和静脉的栓塞。
17 | 可解脱弹簧圈4 | 个 | 12900 | 36.该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成。输送系统传送金属丝由304不锈钢制成，外套管与内套管由PTFE制成，远端带有铂钨合金不透射线定位标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用于其它神经血管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形、动静脉瘘以及外周血管系统的静脉和动脉栓塞。
18 | 机械可解脱弹簧圈 | 个 | 7400 | 37.该产品由弹簧圈、推送杆、导入鞘管构成。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成。推送杆由304不锈钢制成，内套管和外套管由PTFE制成，远端有铂钨合金不透射线定位标记。导入鞘管内层由高密度聚乙烯组成，外层由聚丙烯组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于颅内动脉瘤瘤内栓塞、动静脉畸形和动静脉瘘填塞。
19 | 三维电解脱弹簧圈 | 个 | 14500 | 38.该产品由弹簧圈系统和导入鞘组成，其中弹簧圈系统由推送杆和植入弹簧圈组成。产品解脱方式为电解脱。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。用于颅内动脉瘤的栓塞。
20 | 可解脱栓塞弹簧圈 | 个 | 5200 | 39.可用于颅内动脉瘤栓塞，电解脱、2D/3D，同时也可用于其他神经脉管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形； 40.与临床要求匹配。
21 | 封堵球囊导管系统 | 个 | 10100 | 41.顺应性球囊，给予其他系统支撑力，提供很好的顺应性。用于辅助弹簧圈栓塞动脉瘤。与临床要求匹配。
22 | 弹簧圈解脱控制器 | 台 | 3000 | 42.颅内动脉瘤栓塞手术过程中,为适配的弹簧圈栓塞系统提供电量,解脱弹簧圈 43.与临床要求匹配。
23 | 即时解脱器 | 个 | 1100 | 44.颅内动脉瘤栓塞手术过程中,为适配的弹簧圈栓塞系统提供电量,解脱弹簧圈 45.与临床要求匹配。
24 | 封堵球囊导管系统 | 根 | 14200 | 46.该产品亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。 47.与临床要求匹配。
25 | 微导管1 | 个 | 4500 | 48.该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管。用于输送可解脱弹簧圈。 49.与临床要求匹配。
26 | 可塑形微导管1 | 根 | 16000 | 50.产品用于颅内夹层支架输送，导管大口径，释放支架外径≥2.8F 51.与临床要求匹配。刚度可变的单腔导管，由座（材料：聚酰胺）、应力缓冲器（材料：热塑性弹性体）、导管外层（材料：聚醚酰胺聚合物）、支撑编织层（材料：304V不锈钢）、导管内衬（材料：聚四氟乙烯）、远端标记（材料：90%/11%铂铱合金）组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包装内带有一个蒸汽塑形针。带有导引鞘附件。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
27 | 可塑形微导管2 | 根 | 25300 | 52.产品用于颅内夹层支架输送，导管大口径，释放支架外径≥2.8F 53.与临床要求匹配。刚度可变的单腔导管，由座（材料：聚酰胺）、应力缓冲器（材料：热塑性弹性体）、导管外层（材料：聚醚酰胺聚合物）、支撑编织层（材料：304V不锈钢）、导管内衬（材料：聚四氟乙烯）、远端标记（材料：90%/12%铂铱合金）组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包装内带有一个蒸汽塑形针。带有导引鞘附件。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
28 | 可塑形微导管3 | 根 | 8000 | 54.产品用于颅内夹层支架输送，导管大口径，释放支架外径≥2.8F 55.与临床要求匹配。刚度可变的单腔导管，由座（材料：聚酰胺）、应力缓冲器（材料：热塑性弹性体）、导管外层（材料：聚醚酰胺聚合物）、支撑编织层（材料：304V不锈钢）、导管内衬（材料：聚四氟乙烯）、远端标记（材料：90%/13%铂铱合金）组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包装内带有一个蒸汽塑形针。带有导引鞘附件。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
29 | 导管 | 个 | 8000 | 56.该产品被设计用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。用于输送密网支架。 57.与临床要求匹配。
30 | 漂浮微导管 | 个 | 4800 | 58.本产品适用于动静脉畸形、动静脉瘘，液态栓塞系统建立神经血管通路的可解脱微导管。可解脱长度1.5cm和3.0cm。 59.与临床要求匹配。
31 | 微导管2 | 根 | 11200 | 60.微导管系统 61.适用于专业医师进行神经血管疾病介入治疗时器械的输送。 62.与临床要求匹配。
32 | 血流导向密网支架 | 条 | 155000 | 63.血流导向栓塞器械 64.该产品用于颅内动脉动脉瘤、梭形动脉、大或巨大宽颈动脉瘤，48根合金丝编织，直径2.5mm-5.0mm，长度10mm-35mm。 65.与临床要求匹配。 66.由编织密网支架、输送系统组成，包含导引鞘组件。直径3.75mm和4.0mm的编织密网支架由铂钨合金、薄丝径35NLT合金编织制成，其余直径产品由铂钨合金、薄丝径35NLT合金和厚丝径35NLT合金编织制成，该植入物为网状圆柱体。输送系统由头端线圈、远侧标记、近端缓冲器、输送丝、近端海波管、保护护套、再入鞘衬垫、再入鞘标记组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 67.用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）。该产品还适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）小型和中型宽颈（颈宽≥4mm或体颈比<2）同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.1mm的囊性或梭形动脉瘤。
33 | 颅内覆膜支架系统 | 条 | 110000 | 68.由预装覆膜支架和输送系统组成。支架由L605钴铬合金制成，覆有膨体聚四氟乙烯膜，缝线的材料为尼龙6和尼龙66。支架结构分为W-S型和W-M型。输送系统为RX型球囊扩张导管，涂有亲水涂层，球囊的材料为Pebax7033。环氧乙烷灭菌, 一次性使用。用于颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤；用于部分其他方法难治的颅段颈动脉、椎动脉瘤；选择性应用于颈动脉海绵窦段以下动脉瘤；使用的病变段血管直径为3.5-4.5mm；使用的颅内颈动脉瘤瘤径宽度小于10mm。
34 | 血流导向密网支架 | 条 | 98000 | 69.该产品适用于颈内动脉及椎动脉未破裂囊性动脉瘤的患者，动脉瘤瘤颈≥4mm且瘤体最大径≥10mm，靶病变血管直径2.0mm－6.5mm。 70.与临床要求匹配。
35 | 液态栓塞系统 | 个 | 6200 | 71.用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。 72.与临床要求匹配。
36 | 微导管3 | 根 | 16800 | 73.打胶微导管。前端3cm可解脱。很好的塑形能力，0.12系统可以到达更细的血管内。 74.与临床要求匹配。
37 | 导丝3 | 根 | 3200 | 75.0.08导丝可以到达更细的血管。主要适用于打胶到位。 76.与临床要求匹配。
38 | 输送导管系统 | 根 | 9800 | 77.用于主动脉弓型不好。血管纡曲。可以到达C3-C4区域，给予其他系统很好的支撑性。 78. 与临床要求匹配。
39 | 颅内远端导管 | 根 | 18000 | 79.适用于专业医师进行神经血管疾病介入治疗时器械的输送； 80.与临床要求匹配。
40 | 导引导管 | 根 | 900 | 81.该产品用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。 82.与临床要求匹配。
41 | 导引鞘系统 | 套 | 2600 | 83.该产品用于在诊断和介入操作期间提供进入股、颈动脉的入路并协助导丝、导管及其他装置经皮导入股、腘及腘下动脉，同时尽量减少失血。自带Y阀。 84.与临床要求匹配。
42 | 外周球囊扩张导管 | 个 | 8400 | 85.该产品适用于周围动脉（颈动脉、髂动脉、股动脉、肾动脉）阻塞性疾病患者的经皮腔内血 86.与临床要求匹配。
43 | 球囊扩张导管 | 个 | 4100 | 87.用于颈动脉球囊扩张，直径4/5/6/7mm，长度20/30/40mm 88.与临床要求匹配。适用于周围脉管系统(包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉、肾动脉和颈动脉)中的经皮腔内血管成形术，同时也可用于治疗局部或综合的动静脉渗析瘘管的阻塞性病变。本器械还可用于周围脉管系统中的球囊扩张支架和自膨式支架的后期扩张。
44 | PTA球囊导管 | 个 | 4300 | 89.为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、导管（内、外管）、交换管、海波管、不透X线标记、抗折装置、管座构成。其中球囊材料为尼龙（Nylon12）和尼龙弹性体（Pebax4033）混合物组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于经皮外周血管腔内成形术。
45 | 镍钛支架系统 | 个 | 11600 | 90.该产品用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗。激光雕刻设计，开环设计。 91.与临床要求匹配。
46 | 颅内动脉支架系统 | 个 | 12800 | 92.该产品适用于颅内、颅底动脉狭窄病变,用于改善脑组织缺血。带有指证的颅内球囊扩张支架。 与临床要求匹配。
47 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 条 | 29800 | 93.本产品适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗。支架是以刻槽载药方式，靶向释放，载药量更低，提高安全性，直径2.5mm-4mm，长度13mm-23mm。 94.与临床要求匹配。
48 | 外周血管支架系统 | 个 | 12800 | 95.外周血管支架系统适用于改善因肾脏动脉、椎动脉粥样化性狭窄而导致临床症状的患者的动脉内腔直径，14系统。 96.与临床要求匹配
49 | 颅内球囊扩张导管1 | 条 | 9900 | 97.可用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗,通过球囊扩张, 改善颅内动脉血管的血流灌注，包括：基底动脉，大脑中动脉M1段，颈动脉颅内段和椎动脉颅内段； 98.颅内球囊扩张导管为快速交换型球囊扩张导管，由TIP头、球囊、显影点（单显影点或双显影点）、远外管、内管、连接管、近外管、扩散应力管和连接件（座）组成。采用环氧乙烷灭菌。
50 | 颅内球囊扩张导管2 | 根 | 12800 | 99.由末端头端、球囊、内管、显影环、远外管、金属导管、应力管、鲁尔接头和近外管组成，近外管至末端头端外表面涂覆聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品适用于颅内动脉狭窄病变的扩张，改善颅内供血。颅内动脉包括基底动脉、大脑中动脉、颈动脉颅内段和椎动脉颅内段。
51 | 颅内支撑导管系统 | 根 | 11600 | 100.管身过渡设计，直径有5/6F，长度105/115/125cm。 101.与临床要求匹配。
52 | 神经血管导丝 | 根 | 7100 | 102.神经血管导丝：本导丝适用于神经血管系统,圆形、不锈钢芯丝一比一扭控，有直型、预塑形导丝。规格0.014’0.010’200cm/300cm 103.与临床要求匹配。由绕丝、锥形芯丝构成，其中绕丝含不透射线的铂镍绕丝和316不锈钢绕丝，芯丝材料为SUS307不锈钢。绕丝表面和芯丝远端覆有亲水涂层，芯丝表面近端覆有聚四氟乙烯涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，本导丝是为了把为作X光观察而将造影剂注入患部时所须使用的导管，或者是为了把为对患部实施 “扩张”、 “栓塞”、“活检” 、“引流药剂的注入”等处置而所须使用的导管引导至目标部位而使用的导丝。
53 | 外周支架系统 | 个 | 11000 | 104.外周血管支架系统 105.用于锁骨下动脉支架，直径5/6/7/8/9/10mm，长度15/25/38/56m 106.与临床要求匹配。
54 | 封堵止血系统 | 条 | 2800 | 107.该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr或7Fr的血管鞘引导器，用于治疗5/6/7/8F鞘止血。 108.与临床要求匹配。
55 | 一次性使用栓塞保护伞 | 个 | 12200 | 109.该产品适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。独立导丝设计。长度190；320，适用于更多操作。 110.与临床要求匹配。
56 | 栓子捕获钢丝系统 | 个 | 15300 | 111.该产品主要用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置,并捕获栓子,从而降低栓塞的风险。自带导丝。 112.与临床要求匹配。
57 | 一次性使用医用球囊扩充压力泵 | 个 | 600 | 113.用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。压力最大打到30ATM 114.与临床要求匹配。
58 | 微导管4 | 根 | 5800 | 115.塑形能力好。有很强的支撑能力，保持塑形的形态。 116.与临床要求匹配。
59 | 导丝4 | 根 | 4200 | 117.导丝辅助微导管在脑血管结构中的超选到位。导丝扭控器用于在介入手术期间辅助导丝的操控。导丝导入器可方便导丝插入微导管尾端接头或止血阀接头。具有0.014in，长度205cm 118.与临床要求匹配。
60 | 微导管5 | 根 | 2300 | 119.该产品用于专业医生控制和选择特殊治疗产品的灌注，以及造影剂的灌注到外周及神经血管。激光头端无创处理，有效长度110cm、130cm、145cm、153cm，内径0.021inch和0.027inch 120.与临床要求匹配。
61 | 颅内取栓支架1 | 套 | 31300 | 121.颅内取栓支架（可解脱） 122.唯一款可解脱释放取栓支架，能够一物两用，直径4/6mm,有效长度20/30mm, 支架远端MAKER数量3个/4个； 123.与临床要求匹配。
62 | 颅内取栓支架2 | 根 | 30000 | 124.颅内取栓支架（不可解脱） 125.多节段显影取栓支架，支架直径3mm-6mm,长度15mm-40mm 126.与临床要求匹配。
63 | 颅内取栓支架3 | 根 | 19800 | 127.该产品适用于症状发作6小时内、前循环近端大血管持续鼻塞且梗死核心区小的患者，多点显影。 128.与临床要求匹配。
64 | 颅内支撑导管 | 根 | 11800 | 129.该产品用于在外周和神经血管里输送介入器材。 130.与临床要求匹配。
65 | 颅内血管支架 | 个 | 18900 | 131.神经血管重塑装置 132.适用辅助动脉瘤栓塞支架。解脱方式：电解脱，直径4-6mm，长度15-30mm。 133.与临床要求匹配。
66 | 远端通路导管 | 根 | 23000 | 134.线圈缠绕+编织丝编织+镍钛合金，内径0.068英寸、外径6.3F，满足临床需要的各种型号。 135.与临床要求匹配
67 | 一次性颅内血栓抽吸导管 | 根 | 29000 | 136.也适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑卒中的患者进行血管再通，16根编织丝，大内腔，内径0.071英寸，外径6.5F； 137.与临床要求匹配。
68 | 颅内血栓抽吸导管 | 根 | 44000 | 138.0.070inch大口径内腔 139.40cm超滑亲水涂层，远端15cm柔软段 140.超短Tip头端
69 | 微导管6 | 根 | 7000 | 141.导管远端采用镍钛线圈设计 142.导管具备双显影Mark，透视下清晰可视 143.导管头端圆润化处理

## 包3
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 导丝 | 支 | 1100 | 1.由芯丝、聚亚氨酯包被和亲水涂层组成。芯丝材质：镍钛合金；包被材质：聚亚氨酯；亲水涂层材质：聚乙烯吡咯烷酮。环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期三年。该产品被设计用于在常规或需要精确控制的危险病例建立输尿管通道，导入导管或其他器械。
2 | 钬激光光纤 | 根 | 14000 | 2.与爱科凯能钬激光碎石机设备配套使用，用于传导激光。
3 | 腔内泌尿外科手术电极 | 支 | 1300 | 3.与电切镜及相关的高频设备配套使用，用于经尿道前列腺电气化切割手术。由架子组、电切头、尾梢、定位片、电极连接线组成。
4 | 取石网篮 | 支 | 3700 | 4.用于取出输尿管结石。由网篮、网篮套管、鞘管、支持管、接头、开关按钮、手柄和夹头组成。材料：网篮：镍钛合金；网篮套管：304不锈钢；鞘管：聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺和氟化乙丙烯；支持管：聚氯乙烯；接头、开关按钮和夹头：乙缩醛；手柄：ABS。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
5 | 输尿管鞘 1 | 支 | 2350 | 5.用于在腔内泌尿外科手术中，建立一条便于内窥镜和其他器械进入泌尿道的通路。由鞘管和扩张器组成，涂有AQ亲水涂层。鞘管为单腔鞘管，头端可弯曲，制造材料为：鞘管座：尼龙12、鞘管主体内衬：特氟龙、鞘管主体外层：含有氯氧化铋的尼龙12、鞘管金属网：304不锈钢；扩张器制造材料为：扩张器中心座：高密度聚乙烯、扩张器座夹子：聚丙烯、扩张器主体：含有氯氧化铋的聚乙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
6 | 输尿管鞘2 | 支 | 2345 | 6.用于在腔内泌尿外科手术中，建立一条便于内窥镜和其他器械进入泌尿道的通路。由鞘管和扩张器组成，涂有AQ亲水涂层。鞘管为单腔鞘管，头端可弯曲，制造材料为：鞘管座：尼龙12、鞘管主体内衬：特氟龙、鞘管主体外层：含有氯氧化铋的尼龙12、鞘管金属网：305不锈钢；扩张器制造材料为：扩张器中心座：高密度聚乙烯、扩张器座夹子：聚丙烯、扩张器主体：含有氯氧化铋的聚乙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
7 | 输尿管支架 | 支 | 530 | 7.用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。输尿管支架及套装由支架、定位器和导丝组成，表面含亲水涂层，环氧乙烷灭菌，一次性使用。
8 | 医用内窥镜图像处理器 | 套 | 1000 | 8.与一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管、一次性使用电子膀胱内窥镜导管、一次性使用电子胆道成像导管，配套使用。
9 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 个 | 3500 | 9.由手柄、插入部组成，含内置光源。一次性使用。 与医用内窥镜图像处理器配合使用，经尿道插入输尿管,肾盂内,对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗中成像。不可与高频配件配合使用。需提供配套医用内窥镜图像处理器1套。
10 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 个 | 700 | 10.由手柄、插入部组成，含内置光源。一次性使用。与医用内窥镜图像处理器及其他周边设备配套使用，用于对膀胱内的观察、诊断、摄影与治疗。需提供配套医用内窥镜图像处理器1套。
11 | 一次性使用电子胆道成像导管 | 个 | 3900 | 11.由手柄、插入部组成，含内置光源。与医用内窥镜图像处理器配合使用，用于胆道胆管的观察、诊断、摄影或治疗中成像。不能与高频附件配合使用。
12 | 一次性使用活检钳 | 把 | 185 | 12.供内窥镜下抓取组织或异物用，产品主要由手柄和插入部分 (包括钳杆和钳头) 组成。与患者接触的部件为插入部分，其中钳杆的材质为 SUS304 不锈钢，钳头的材质为SUS302不锈钢 (或17-4PH不锈钢)和SUS303不锈钢产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
13 | 一次性使用腹壁缝合器（腹壁套管针） | 把 | 900 | 13.Φ1.7-Φ2.3由头部、杆部、手柄和压线器组成。适用于腔镜手术中抓取缝线，实现对腹壁筋膜组织及手术切口的缝合。
14 | 尿动力管 | 支 | 180 | 14.20.mm--3.8mm尿动力管由管体和塑配件组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。

## 包5
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 动脉瘤夹 | 个 | 4300 | 1.该产品用于血管外科手术时血管瘤的阻断。由符合YY/T0605.6的钴铬镍钼铁合金或符合GB/T13810的钛6铝4钒合金材料制成。其中钛6铝4钒合金材料制成动脉瘤夹的桥线由符合GB/T13810的纯钛材料制成。非无菌包装，一次性使用。与动脉瘤夹钳配套使用。
2 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 15800 | 2.与动脉瘤夹配套使用。
3 | 颅骨螺钉 | 枚 | 260 | 3.与颅骨网板及颌面骨板配合，适用于颅颌面内固定。该产品为自攻螺钉，选用GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制造，产品表面为本色或经着色阳极氧化处理，产品含灭菌和非灭菌包装。
4 | 颅骨网板1 | 片 | 1200 | 4.2×17.5×h mm产品用于颅骨缺损的修补。该产品由符合GB/T13810标准规定的TA2纯钛材料制成，表面可为本色状态，表面可经着色阳极氧化或经黑灰阳极氧化处理。灭菌包装。
5 | 颅骨网板2 | 块 | 13200 | 5.120×120×h mm产品用于颅骨缺损的修补。该产品由符合GB/T13810标准规定的TA2纯钛材料制成，表面可为本色状态，表面可经着色阳极氧化或经黑灰阳极氧化处理。灭菌包装。
6 | 颅骨网板3 | 块 | 9000 | 6.100×120×h mm产品用于颅骨缺损的修补。该产品由符合GB/T13810标准规定的TA2纯钛材料制成，表面可为本色状态，表面可经着色阳极氧化或经黑灰阳极氧化处理。灭菌包装。
7 | 颅骨网板4 | 块 | 15800 | 7.120×150×h mm产品用于颅骨缺损的修补。该产品由符合GB/T13810标准规定的TA2纯钛材料制成，表面可为本色状态，表面可经着色阳极氧化或经黑灰阳极氧化处理。灭菌包装。
8 | 显微拉钩1 | 把 | 2000 | 8.直型球头1.0mm45度/弯钩高2.5长220mm
9 | 显微拉钩2 | 把 | 2000 | 9.直型球头1.0mm45度/弯钩高3.5长220mm
10 | 消融电极 | 支 | 1400 | 10.用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切除、消融、凝血、刮爬、剥离以及与吸引器配套吸除作用。由金属电极、绝缘层、刀头、手柄(带指掀开关或不带指掀开关)、电缆线及输水结构（滴水型）、吸引管（吸管式和带吸引）、插头组成。

## 包7
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 射频超声刀具 | 把 | 6300 | 1.用于与超声手术设备和符合GB9706.4-2009标准（应用部分为BF型）的高频手术设备主机配套使用。由手柄、刀头和电缆线组成。
2 | 一次性无菌颅骨钻头 | 支 | 2400 | 2.适用于神经外科手术中对人体颅骨组织的钻削处理。由内钻头、外钻头和接口组件构成。产品经环氧乙烷灭菌。
3 | 一次性无菌铣刀 | 支 | 1200 | 3.用于神经外科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织的铣削处理。由刃部、防进液结构（XD型铣刀适用）和柄部构成。该产品经环氧乙烷灭菌。
4 | 等离子刀头/射频消融刀头 | 把 | 2800 | 4.与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆（部分刀头无）、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。
5 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 支 | 910 | 5.适用于施行腔镜手术时，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。其中辅助件气腹针适用于施行腔镜手术 时建立气腹用，辅助件标本袋适用于施行腔镜手术中切除组织的收集和取出用。
6 | 一次性切口保护套 | 个/盒 | 420 | 6.保护切口：避免器械进出对切口的摩擦；避免误操作，医生可更专注于手术。 7.圆形所提供的视野面积最大同时可避免术中渗血的干扰。

## 包9
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 一次性使用负压引流袋 | 个 | 40 | 1、≥2000ml在体外与负压引流装置和引流导管连接以收集引流液体。由引流袋袋体、连接管、引流袋盖子和帽、凝胶剂组成。
2 | 一次性使用静脉Y式正压留置针1 | 支 | 35 | 2、22G,适用于静脉留置连续输液用，留置时间不超过72小时。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3 | 一次性使用静脉Y式正压留置针2 | 支 | 35 | 3、24G,适用于静脉留置连续输液用，留置时间不超过72小时。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4 | 一次性使用静脉Y式正压留置针3 | 支 | 35 | 4、18G,适用于静脉留置连续输液用，留置时间不超过72小时。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
5 | 一次性使用静脉Y式正压留置针4 | 支 | 35 | 5、20G,适用于静脉留置连续输液用，留置时间不超过72小时。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
6 | 一次性动静脉留置针 | 支 | 55 | 6.适用于外周静脉输液，监测动脉压时的动脉穿刺，以及血液样本的采集。
7 | 一次性使用防针刺静脉留置针 | 支 | 30 | 7.一次性使用防针刺静脉留置针由护套、针管、套管、铆钉、套管座、隔离塞、不锈钢卡片、针座、止流夹、延长管、三通（或直通）接头、输液连接件（选配件）、端帽（选配件）、防针刺保护装置组成。产品无菌、无热原。本产品适用于留置于人体外周血管静脉系统输液用，留置时间不大于72小时。
8 | 预冲式冲管注射器 | 支 | 7.5 | 8.适用于在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。由芯杆、外套、活塞、保护帽、注射针及内装一定量的0.9%氯化钠注射液组成。本产品为一次性使用医疗器械，经蒸汽灭菌。
9 | 一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器（测压套件） | 套 | 600 | 9.由感应器（由8Pin连接端子，基座，包胶端，罩子和移除板组成），定位器（由骨架，衬垫和面贴组成）、托板（由ABS固定板，医用胶和医用魔术贴绑带组成）组成。在与无创实时动脉血压监测系统配套使用时，动脉内压力监测，可用于医疗机构内成人桡动脉和脉搏无创连续实时监测。

## 包10
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 电子微量泵 | 个 | 220 | 1.经静脉或硬膜外给药，临床用于患者镇痛药物的持续微量注入。由主机、储药装置二部分组成。储药装置为一次性使用无菌包装。储药装置容量为100ml、175ml、250ml等多规格。
2 | 一次性肛肠套扎吻合器 | 个 | 2700 | 2.适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。主要由套扎胶圈、弹力线组件、上圈器组件、扩肛器、肛门镜和套扎器主体组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3 | 一次性管型吻合器 | 把 | 2400 | 3.适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。由抵钉座、吻切组件外壳、套管、保险钮、活动手柄、固定手柄、调节手柄 、垫刀圈 、环形刀和缝合钉构成。产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。
4 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器 | 把 | 2900 | 4.适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。本产品采用钴-60灭菌，产品应无菌,为一次性使用。
5 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器组件 | 个 | 2200 | 5.适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。本产品采用钴-63灭菌，产品应无菌,为一次性使用。
6 | 一次性使用不可吸收结扎夹 | 个 | 130 | 6.适用于手术中血管、胆囊管、体内其它管状组织的结扎及其它普通结扎术。由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009 的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环氧乙烷残留量应≤10ug/g.
7 | 一次性使用穿刺器 | 把 | 460 | 7.供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。主要由穿刺锥、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽组成。穿刺套管采用符合标准HG/T2503-1993（PC）材料制成，穿刺锥采用符合标准GB/T12672-2009（ABS）材料制成，注气阀采用符合标准GB/T12672-2009（ABS）或采用符合标准HG/T2503-1993（PC）材料制成，阻气阀、密封帽采用符合标准YY 0334-2002（硅胶）材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，灭菌后应无菌，为一次性使用。
8 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 把 | 1700 | 8.适用于临床包皮切割缝合手术。主要由缝合钉、环形切割刀、凹形座、定位调节螺母、钉仓保护盖（环形钉垫）、环形刀砧、活动手把、定位弹簧、调节旋钮、主体外壳、保险销、顶体、移动器组成。
9 | 一次性无损伤吸痰管包 | 支 | 40 | 9.可与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液等用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，应无菌。一次性使用。
10 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 个 | 1100 | 10.适用于包皮过长、包茎的治疗。由内、外同心圆环组成。包含自锁齿、外环刀口、硅橡胶垫环、凹槽内环。
11 | 同轴引导活检针 | 个 | 250 | 11.活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。
12 | 活检针 | 支 | 485 | 12.适用于从人体内的软组织器官中获取病理组织的取标本操作。

## 包14
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 动脉血样采集器 | 支 | 15 | 1.产品用于动脉血样采集。由芯杆、外套、注射针头、针头护帽、透气材料、密封块和肝素等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用
2 | 一次性使用活体取样钳 | 把 | 70 | 2.1.8×1050mm产品适用于通过软性内窥镜钳道咬取活组织作病理分析用。由钳头、外管、手柄、滑环和手环组成。
3 | 一次性使用细胞刷 | 把 | 60 | 3.1.8×1200mm 产品适用于供临床配套用内窥镜活组织取样。由手环、滑环、手柄、外管、刷头组成。
4 | 一次性使用留置引流导管及附件（胸腔专用） | 套 | 700 | 4.一次性使用引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、带引流灌注冲洗阀防逆连接器的连接管、固定夹、固定贴、海绵刷、开皮刀、非吸收外科缝线（带针）、脱脂棉纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、中单、孔巾组成。其中引流导管由接头、导管、固定夹组成，导引针由针座和针管组成，扩张管由尖端和接头组成，带引流灌注冲洗阀防逆连接器的连接管由公接头、带引流灌注冲洗防逆连接器的连接管、止液夹、流量调节器、喇叭接头连接阀组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成。供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。
5 | 一次性使用留置引流导管及附件（带穿刺针及套筒） | 套 | 1500 | 5.一次性使用引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、带引流灌注冲洗阀防逆连接器的连接管、固定夹、固定贴、海绵刷、开皮刀、非吸收外科缝线（带针）、脱脂棉纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、中单、孔巾组成。其中引流导管由接头、导管、固定夹组成，导引针由针座和针管组成，扩张管由尖端和接头组成，带引流灌注冲洗阀防逆连接器的连接管由公接头、带引流灌注冲洗防逆连接器的连接管、止液夹、流量调节器、喇叭接头连接阀组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成。供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。
6 | 一次性无菌鼻胃肠管 | 支 | 400 | 6.由营养导管及导引钢丝组成。其中营养导管由连接件与管体组成，导引钢丝由接头和不锈钢丝组成。适用于经鼻腔向胃内或小肠内输送液体营养。
7 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 套 | 5000 | 7.由植入式耐高压输液港、末端开口聚氨酯导管、一次性使用植入式给药装置留置针、导管锁、导丝、冲洗器、无损伤针（直型和弯型）、穿刺针、血管鞘（扩张器和撕裂鞘）、有阀导入器（扩张器和撕 裂鞘）、隧道针、血管拉钩和冲洗接头组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。当与一次性使用植入式给药装置留置针结合使用时，适用于高压注射造影剂。
8 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 套 | 140 | 8.包括输液针，鲁尔接头，延长管，针翼翻版，安全盾，拇指夹，接头帽，部分型号还包括Y型接头；本产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。一次性使用植入式给药装置留置针是一种血管内输液装置,配有直角Huber输液针和手动启用防针刺装置。该产品用于接入通过手术植入的血管内输液港。 一次性使用植入式给药装置留置针适用于液体和药物的输注以及通过手术植入的血管内输液港提取血样。在与器械配合使用时,一次性使用植入式给药装置留置针适用于向中央静脉系统高压注入造影剂。在进行造影剂的高压输注时,针对19Ga和20Ga的输液针以及22Ga的输液针,推荐的最大输注速率分别是5毫升/秒和2毫升/秒。

## 包15
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价限价（元） | 功能参数
1 | 羧甲基纤维素冲洗胶液 | 瓶 | 360 | 1.≥50ml止血、抗渗出；抑菌抗炎，预防感染；整体预防粘连，彻底清创、改善手术环境
2 | 氧化电位水创面液体敷料 | 瓶 | 200 | 2.≥20ml适用于各种感染性，尤其是骨科伤口创面、烧伤创面，植皮区创面。
3 | 医用几丁糖1（关节腔内注射用） | 支 | 350 | 3.≥1ml促进软骨修复，防治创伤性退变性关节炎
4 | 医用几丁糖2（关节腔内注射用） | 支 | 600 | 4.≥2ml促进软骨修复，防治创伤性退变性关节炎
5 | 医用高分子夹板1 | 个 | 75 | 5.≥10cm×40cm用于骨折固定使用。
6 | 医用高分子夹板2 | 个 | 110 | 6.≥10cm×75cm 用于骨折固定使用。
7 | 医用高分子夹板3 | 个 | 50 | 7.≥7.5cm×30cm用于骨折固定使用。
8 | 胶原蛋白海绵1 | 片 | 450 | 8.≥6×4×0.2cm是一种集止血、填充、修复为一体的多功能可吸收天然生物材料，具有良好的组织相容性，并能长效止血，独创填充功能，产品使用后能在体内彻底吸收
9 | 胶原蛋白海绵2 | 片 | 700 | 9.≥5×5×0.2cm是一种集止血、填充、修复为一体的多功能可吸收天然生物材料，具有良好的组织相容性，并能长效止血，独创填充功能，产品使用后能在体内彻底吸收
10 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | 个 | 2100 | 10.最新一代的吻合器，全电动操作，传承17秒智能预压榨，OLED高清显示屏，“拉链”刀技术，降低“卡枪”风险，操作自由，可任意姿势击发
11 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 个 | 1700 | 11.最新一代的吻合器，全电动操作，传承18秒智能预压榨，OLED高清显示屏，“拉链”刀技术，降低“卡枪”风险，操作自由，可任意姿势击发
12 | 可调式踝足夹板（短足） | 个 | 150 | 12.用于骨折固定使用。
13 | 可调式踝足夹板（长足） | 个 | 200 | 13.用于骨折固定使用。
14 | 可调式踝足夹板（趾骨） | 个 | 200 | 14.用于骨折固定使用。
15 | 可调式膝关节夹板1 | 个 | 660 | 15.用于骨折固定使用。
16 | 可调式膝关节夹板2 | 个 | 490 | 16.用于骨折固定使用。
17 | 可调式肱骨外展夹板 | 个 | 600 | 17.用于骨折固定使用。
18 | 小腿固定带 | 个 | 80 | 18.用于骨折固定使用。
19 | 大腿固定带 | 个 | 160 | 19.用于骨折固定使用。
20 | 小腿超踝固定带 | 个 | 160 | 20.用于骨折固定使用。
21 | 踝骨固定带 | 个 | 95 | 21.用于骨折固定使用。
22 | 脚拇指外翻固定带 | 个 | 50 | 22.用于骨折固定使用。
23 | 膝关节固定带 | 个 | 130 | 23.用于骨折固定使用。
24 | 膝部固定带 | 个 | 90 | 24.用于骨折固定使用。
25 | 肘关节固定带 | 个 | 128 | 25.用于骨折固定使用。
26 | 肩部固定带1 | 个 | 90 | 26.用于骨折固定使用。
27 | 肩部固定带2 | 个 | 90 | 27.用于骨折固定使用。
28 | 上臂固定带 | 个 | 75 | 28.用于骨折固定使用。
29 | 手部固定带（拇指） | 个 | 45 | 29.用于骨折固定使用。
30 | 手部固定带（单指） | 个 | 45 | 30.用于骨折固定使用。
31 | 手部固定带（双指） | 个 | 60 | 31.用于骨折固定使用。
32 | 腕骨固定带 | 个 | 70 | 32.用于骨折固定使用。
33 | 锁骨固定带 | 个 | 70 | 33.用于骨折固定使用。